**种植体稳定动度仪技术规格**

**一、技术要求**

用于口腔及颅内区域测量种植体的稳定性。

**二、技术参数**

2.1使用非侵入式RFA技术，传感器部件可连接到种植体或者基台上，接受探头的磁脉冲刺激，产生共振频率。

2.2共振频率的结果转换成1-100的数值显示在测量仪屏幕上。

2.3一个单独传感器的ISQ准确度在±0.5ISQ单位。在不同的传感器之间，包含附属扭矩的变异和个体变异，其准确度在±2ISQ单位。

2.4 USB连接口：当设备连接到PC端时，可以升级设备的软件以及将下载测量数据传输到电脑上。

2.5 IP等级：IP20

2.6尺寸：≤200×120×50mm

2.7压力：700hPa-1060hPa

**三、商务要求**

3.1原装合格产品。

3.2 列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。

3.3 交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。

3.4 提供中文操作说明书1套（成交后提供）。

3.5 验收合格后设备整机免费保修3年，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务；

3.6 终身维修,保障零配件10年以上供应期；对保修期外的维修必须做到先维修后付款，只收取零配件费用，免收人工费。

3.7 质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。

3.8 设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。

3.9 付款方式：合同签订后所有合同下所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在质保期结束后一周内付清。